455839385

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες (: (23210) 49106 Fax: (23210) 46556

| Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης | Ημερομηνία: 18 Μαρτίου 2008 |
| --- | --- |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΑΡΙΘΜ.3/08

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  με την υπ' αριθμ 571/35/11-12-2007 απόφαση  του Συμβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.,  π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια:

1. αυτόνομης εργαστηριακής διάταξης δύο (2) φυγοκεντρικών αντλιών, οι οποίες θα δύνανται να λειτουργούν μεμονωμένα, σε παράλληλη σύνδεση και σε σύνδεση κατά σειρά προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ(15.000€) με το Φ.Π.Α. και

2. παρελκόμενα αναβάθμισης εργαστηριακής διάταξης δύο (2) φυγοκεντρικών αντλιών οι οποίες θα δύνανται να λειτουργήσουν μεμονωμένα, σε παράλληλη σύνδεση και σε σύνδεση κατά σειρά προϋπολογισμού δώδεκα  χιλιάδων ευρώ(12.000€) με το Φ.Π.Α. για τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος «Υδροδυναμικές Μηχανές» του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια  προϋπολογίζεται στα 27.00,00 Ευρώ (€) με  τον Φ.Π.Α.

Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού,  την  2α  Απριλίου 2008,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Οι   ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τ.Ε.Ι.  (Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62 124) μέχρι  την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

Η  Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισμού ελέγχει αν οι προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,  εγκρίνει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και  συντάσσει πρακτικό.

Το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού  ανακοινώνεται  εγγράφως   στον  μειοδότη και καλείται με την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο  ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ,2%  χαρτόσημο επί   ΜΤΠΥ  και  20%  επι  χαρτοσήμου  ΜΤΠΥ  και  με  την  νόμιμη παρακράτηση φόρου.

Η  πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει με επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρημένο από την Εφορία τιμολόγιο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2321)049106,  κ. Μ.  Μπουντράκη.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Καθηγητής

TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ

#### Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & Περιουσίας

( Αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της διακήρυξης 3/08)

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Η εργαστηριακή μονάδα πρέπει να είναι επιδαπέδια και αυτόνομη, δηλαδή να έχει ενσωματωμένη δεξαμενή νερού, ώστε το μόνο που θα απαιτεί να είναι η σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή (220V).

- Η δεξαμενή νερού πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό (π.χ. PVC), να έχει αποχετευτικούς κρουνούς για την εκκένωσή της και εξωτερικό δείκτη στάθμης εφόσον δεν είναι διαφανής. Η χωρητικότητά της πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 [lt].

- Η μονάδα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε μεταλλικό σκελετό (σασί) από ανοξείδωτο χάλυβα και να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε αφενός να είναι άμεσα προσπελάσιμη, αφετέρου να είναι ευκρινώς ορατή περιμετρικά, ώστε να είναι λειτουργική για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που προορίζεται.

- Η μονάδα πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο (2) μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα μαζί με τις απαραίτητες συνδέσεις (σωλήνες, γωνίες, βάνες, κ.λπ.) ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν μεμονωμένα (χωρίς το νερό να περνάει από την άλλη αντλία), ή σε σειρά (η έξοδος της πρώτης οδηγεί στην είσοδο της δεύτερης), ή σε παράλληλη σύνδεση (οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι συνδεδεμένες, αντίστοιχα). Οι αντλίες δεν πρέπει να είναι ίδιες, αλλά είναι θεμιτό να είναι όμοιες, δηλαδή διαφορετικού μεγέθους (άρα και διαφορετικής ισχύος) αλλά της ίδιας σειράς, ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση ασκήσεων αναφορικά με την όμοια λειτουργία αντλιών.

- Οι παραπάνω αντλίες πρέπει να είναι συνδεδεμένες με αντίστοιχους ασύγχρονους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες, μεταβλητού αριθμού στροφών, οι οποίοι να πληρούν τις συνθήκες ασφάλειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IP55.

- Η διάταξη πρέπει να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης/σύνδεσης τουλάχιστον δύο (2) ροομέτρων σε κατάλληλα σημεία των σωληνώσεων, ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της παροχής που περνάει από κάθε αντλία, δηλαδή και όταν αυτές λειτουργούν μεμονωμένα και όταν λειτουργούν σε σύνδεση κατά σειρά και ιδιαίτερα σε παράλληλη σύνδεση (όπου υπάρχουν δύο κλάδοι που διαρρέονται από διαφορετική παροχή).

- Οι αντλίες πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση μανομέτρων στην είσοδο (πίεση) και στην έξοδό τους (αναρρόφηση).

- Οι κινητήρες πρέπει να επιτρέπουν την σύνδεσή τους με κατάλληλο σύστημα μέτρησης/ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής τους και της ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνουν.

- Η διάταξη πρέπει να επιτρέπει τις παρακάτω ασκήσεις:

  - Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπυλών της κάθε μίας αντλίας: Μανομετρικού – Παροχής (H vs Q), Ισχύος – Παροχής (P vs Q), Βαθμού Απόδοσης – Παροχής (η vs Q) και Ολικού Θετικού Μανομετρικού Αναρρόφησης – Παροχής (NPSH vs Q) δηλαδή την ανίχνευση της απαρχής της σπηλαίωσης.

  - Υπολογισμός των παραπάνω χαρακτηριστικών καμπυλών για σύνδεση των δύο αντλιών σε σειρά και παράλληλα.

  - Εύρεση σημείου λειτουργίας της αντλίας (μεμονωμένη λειτουργία) ή των αντλιών (σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα) με το δίκτυο σωληνώσεων (σωληνογραμμή) και εύρεση της βέλτιστης σύνδεσης (μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης).

Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά και από εγχειρίδιο πειραματικών ασκήσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα αναγκαία παρελκόμενα για την αναβάθμιση της εργαστηριακής διάταξης δύο (2) φυγοκεντρικών αντλιών, οι οποίες θα δύνανται να λειτουργούν μεμονωμένα, σε παράλληλη σύνδεση και σε σύνδεση κατά σειρά, είναι τα παρακάτω:

- Δύο (2), βαθμονομημένα κατά τα διεθνή πρότυπα, μανόμετρα μαζί με τις απολήξεις τους, ώστε να συνδεθούν στην έξοδο των δύο φυγοκεντρικών αντλιών της διάταξης. Το εύρος μέτρησής τους πρέπει  κατάλληλο για συνεργασία με τις αντλίες της διάταξης.

- Δύο (2), βαθμονομημένα κατά τα διεθνή πρότυπα, μανόμετρα κενού μαζί με τις απολήξεις τους, ώστε να συνδεθούν στην είσοδο των δύο φυγοκεντρικών αντλιών της διάταξης. Το εύρος μέτρησής τους (υποπιέσεις) πρέπει  κατάλληλο για συνεργασία με τις αντλίες της διάταξης.

- Δύο (2), βαθμονομημένα κατά τα διεθνή πρότυπα, ροόμετρα (μέτρηση ογκομετρικής παροχής), τα οποία να μπορούν να συνδεθούν σε κατάλληλα σημεία της διάταξης. Το εύρος μέτρησής τους πρέπει  κατάλληλο για συνεργασία με τις αντλίες της διάταξης, τόσο σε μεμονωμένη λειτουργία, όσο και κατά τη σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα.

- Πίνακα ελέγχου (control) ταχύτητας περιστροφής κάθε μίας αντλίας χωριστά και αντίστοιχη ένδειξή τους (display). Ο πίνακας πρέπει να δίνει και ένδειξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος για κάθε αντλία χωριστά. Επιθυμητό είναι να δίνει και ένδειξη της έντασης και της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε αντλία.

- Τα παραπάνω παρελκόμενα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.